ТЕХНИКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерения исключают касание рук и ног. В случае необходимости - повторное измерение исследуемой зоны проводят не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут. На ладонь испытуемого, смоченную физиологическим раствором, накладывают "индифферентный" электрод. В держатель "активного" электрода, выполненного в виде полого цилиндра с диаметром 10 мм, вставляют тампон из хлопковой ваты, смоченный физиологическим раствором. Следует отметить, что для нахождения СБАСКЗ при проведении интегрального электроспондилографического обследования не допускается использование приборов для поиска БАКЗ (БАТ), поскольку их применение может вызвать изменение показателей. Обследование проводится с помощью прибора - устройства для диагностики функционального состояния организма (напряжение холостого хода – 5,0 В, ток КЗ (короткого замыкания) – 35-38 мкА), входящего в состав комплекса функциональной экспресс-диагностики МедискринТМ с компьютерной программой «Павлина» («Вертебро»). Устройство для диагностики функционального состояния организма состоит из основного измерительного блока – прибора - и электродной системы («активного» электрода прибора и "индифферентного" электрода) и обеспечивает работу совместно с персональным компьютером, осуществляющим регистрацию, обработку и отображение полученной информации, а также запись для её длительного хранения с целью формирования банка данных и т.д. В составе электродной системы используются два металлических электрода: «активного», расположенного на одном из торцов прибора, и «индифферентного» который подключается на противоположном торце прибора через разъём посредством соединительного кабеля. Для регистрации измерений используют активный электрод цилиндрической формы, расположенный на одном из торцов прибора, и «индифферентный» электрод, который накладывают на ладонь испытуемого и подключают на противоположном торце прибора через разъём посредством соединительного кабеля. На противоположном торце прибора расположены разъёмы для подключения соединительного кабеля индифферентного электрода, зарядного устройства и интерфейсного кабеля связи с персональным компьютером (ПК). Все разъёмы отличаются друг от друга, что исключает возможность их перепутать. Прибор работает от внутреннего источника питания, которого хватает, примерно, на 60 часов работы. По электробезопасности прибор соответствует требования ГОСТ Р 50267.0 для изделий с внутренним источником питания типа ВF, т.е. не представляет опасности для жизни. Прибор отключается после трёх минут отсутствия с ним действий. Внутренняя память прибора позволяет хранить результаты измерений 98 пациентов неограниченно долго. Перед началом измерений индифферентный электрод подключается к прибору и, как правило, фиксируется на левой ладони испытуемого. В активный электрод вставляется вата, смоченная в физиологическом растворе (0,9 % изотонический раствор натрия хлорида) и хорошо отжатая. Для измерения активный электрод прижимается с незначительным усилием к соответствующей биологически активной кожной зоне. Величина прикладываемого усилия, как правило, соответствует весу самого прибора, поэтому при измерении показателей ЭП прибор ставится вертикально, никакого дополнительного усилия прикладывать не требуется. На лицевой панели прибора расположен жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), который является многофункциональным. О том, что необходимый контакт между активным электродом и СБАСКЗ достигнут и измерение начато, прибор показывает одиночным сигналом с появлением соответствующей индикации на ЖКИ. По истечении «времени экспозиции», необходимого для корректного измерения, которое составляет примерно 2,5 секунды, звучит одиночный звуковой сигнал с появлением соответствующей индикации на ЖКИ. Если «время экспозиции» не выдержано и активный электрод разомкнут с измеряемой БАКЗ раньше, чем через 2,5 секунды, прибор сигнализирует об этом двойным звуковым сигналом с появлением соответствующей индикации на ЖКИ. Измерения прибором могут проводиться как автономно, так и совместно с ПК. Для получения максимальной информативности графически отображённых данных в приборе используется непрямолинейное преобразование проводимости в показания прибора в относительных единицах. Диапазон измеряемых величин 0…200 отн.ед. Для обслуживания устройства для измерения ЭП кожи достаточно квалификации среднего медперсонала. Время, затрачиваемое на диагностику одного пациента, составляет 8-10 минут на каждый вид обследования при обслуживании аппаратуры одним специалистом. Измеренные показатели ЭП, снимаемые с электродов, поступают на компьютер, где полученная информация обрабатывается автоматически, сохраняется в памяти компьютера и передаётся врачу в виде графика и цифровой информации, отражающейся в виде интегральной оценки электрометрии кожных зон с подсчётом показателей. Заключение врача может быть распечатано на принтере. Устройство для диагностики функционального состояния организма обеспечивает работу совместно с персональным компьютером, осуществляющим регистрацию, обработку и отображение полученной информации, а также запись для её длительного хранения с целью формирования банка данных и т.д.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х